## L
Ev. br.: 19/22 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | [7 empty] | 2022.
Redni broj | Uzorak | Opis proizvoda | kat. br. | j.m. | zaštićeni naziv | proizvođač | planirana okvirna količina za 24 mjeseca | jedinična cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a | ukupna cijena s PDV | iznos PDV-a | Upisati stopu PDV-a
Grupa 11.
1. | uzorak 1 kom | Stem cementni - tip Muller; materijal izrade CoCrMo, strukturirane, nažljebljene površine po cijeloj dužini tijela s jačim središnjim udubljenjem, konus 12/14, min. 9 veličina |  | kom |  |  | 10
2. | uzorak 1 kom | Acetabulum cementni - materijal izrade UHMWPE unutarnji promjer 28 i 32 mm, min. 8 veličina |  | kom |  |  | 10
3. | uzorak 1 kom | Femoralna glava - materijal izrade CoCrMo, ø 28 i 32 mm, konus 12/14, min. 5 veličina |  | kom |  |  | 50
4. | uzorak 1 kom | Stem bescementni - samouklinjavajući tip bez ovratnika, strukturirana površina, konus12/14, CCD kut 130 stupnjeva, standardna i lateralizirana varijanta stema, min. 13 veličina, titan |  | kom |  |  | 80
5. | uzorak 1 kom | Bescementna acetabularna kapa s koncentričnim prstenovima i vertikalnim utorima na ekvatorijalnom dijelu, polarni dio presvučen titan plazmom radi bolje primarne stabilnosti i sraštavanja; press-fit s mogućnošću fiksacije vijcima, materijal izrade titan, min. 10 veličina |  | kom |  |  | 50
6. | uzorak 1 kom | Insert za acetabularnu kapu, materijal izrade UHMWPE, neutralna i protrudirana varijanta za glave promjera ø 28 i 32 mm, min. 5 veličina |  | kom |  |  | 50
7. | uzorak 1 kom | Vijak za acetabulum spongiozni diam.6,5 mm,dužine 25-60,sterilno pakiranje, titan |  | kom |  |  | 10
8. | uzorak 1 kom | Parcijalna endoproteza kuka - tip Austin Moore, jednokomponentna, min.12 veličina |  | kom |  |  | 10
9. | uzorak 1 kom | Parcijalna femoralna glava - bipolarna, materijal CoCrMo; kompatibilna sa cementnim i bescementnim stemom, min. 9 veličina |  | kom |  |  | 10
10. | uzorak 1 kom | Parcijalna femoralna glava - unipolarna, kompatibilna sa cementnim i bescementnim stemom, materijal izrade medicinski čelik s visokim udjelom dušika (ISO-5832-9), sterilizacija gama zrakama; najmanje 9 veličina |  | kom |  |  | 30
Ukupna vrijednost (s i bez PDV-a), brojkom:
Potrebno je osigurati konsignaciju navedenih artikala totalne endoproteze kuka u svim navedenim veličinama (minimalno 2 kom po veličini) i potreban instrumentarij za ugradnju proteza, te zanavljanje ugrađenih dijelova proteza u roku dva dana.