## sheet
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Uređaj za digitalizaciju radiografije i mamografije
Ev. broj nabave : 40/19 TROŠKOVNIK -TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | Opis zahtjevanih minimalnih tehničkih karakteristika | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Označiti markerom i rednim brojem gdje se u prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Proizvođač:
Model:
Godina proizvodnje:
1. | Uređaj za digitalizaciju radiografije i mamografije
1.1. | Podržava skeniranje opće radiografije i mamografije
1.2. | Uređaj za očitavanje radiografskih kazeta pri rezoluciji od min. 5 i 10 piksela/mm
1.3. | Uređaj za očitavanje mamografskih kazeta pri rezoluciji od min. 20 piksela/mm
1.4. | Iščitavanje kazeta sa svim vrstama snimaka: pluća, lumbalna kralježnica, ortopan, ekstremiteta, dojke
1.5. | Prikaz podesivih postavki parametara, statusa i vremena potrebnog za dovršetaka proces očitanja na LCD displeju na samom uređaju
1.6. | Prihvaća i iščitava kazete za radiografiju dimenzija:15x30cm, 18x24cm, 24x30cm, 35x35cm i 35x43 cm
1.7. | Prihvaća i iščitava kazete za mamografiju dimenzija: 18x24cm, 24x30cm
1.8. | Rezolucija sive skale: min. 12 bit
1.9. | Obrada min. 85 kazeta za radiografiju formata 35x43cm
1.10. | Obrada min. 94 kazeta za radiografiju formata 35x35cm
1.11. | Vrijeme potrebno za zaprimanje/očitanje kazeta za radiografiju formata 35x43cm maks. 42 sek.
1.12. | Vrijeme potrebno za prikaz slike na CR akvizicijskoj stanici, kazeta za radiografiju formata 35x43cm, maks. 42 sek.
1.13. | Vrijeme potrebno za printanje na printeru, kazete za radiografiju formata 35x43cm, maks. 145 sek.
1.14. | Mogućnost prihvaćanja i iščitavanja minimalno slijedećih dimenzija kazeta za radiografiju: cca. 35 x 125cm, cca. 35 x 102cm, cca. 35 x 83cm, cca. 25 x 58cm, 24 x 57cm
1.15. | Uređaj mora stajati samostalno u prostoru, nije dopušteno nuđenje stolnih verzija
1.16. | Težina uređaja maks. 100kg
2. | CR AKVIZICIJSKA STANICA ZA IDENTIFIKACIJU I OBRADU SLIKA
2.1. | CR akvizicijska radna stanica treba služiti za unos podataka o pacijentu, unos podataka o studiji te potvrdi kvalitete/optimizacije slike
2.2. | PC min. procesor i5, min. 3.2 GHz, min. 4 GB memorije, min. 500 GB HDD-a, Windows 10 Pro OS
2.3. | LCD monitor veličine min. 19“
2.4. | Barkod čitač
2.5. | Podržava ručni unos pacijenata putem tipkovnice i putem DICOM MWM
2.6. | DICOM paket (MWM, MPPS, MWMPI, print, storage commitment, media storage)
2.7. | Podešavanje slike min.: gustoća, kontrast, rotacija, okretanje, povećanje slike, prikaz preko cijelog ekrana, anotacija, markiranje
2.8. | Obrada slike min.: gradacijska, frekvencijska, dinamički raspon kontrole, uklanjanje artefakata, korekcija šuma na slici
2.9. | Pohrana osobnih pacijent podataka na tvrdom disku akvizicijske radne stanice min. 300 000 jedinica
2.10. | Broj pohranjenih slika na akvizicijskoj radnoj stanici min. 5.000 CR slika ili min. 80GB prostora za pohranu slika
2.11. | Mogućnost pohrane slika na USB memorijski uređaj
3. | DIGITALNE KAZETE SA FOLIJAMA ZA RADIOGRAFIJU
3.1. | 35x43 cm 2 kom
4. | DIGITALNE KAZETE SA FOLIJAMA ZA MAMOGRAFIJU
4.1. | 18x24 cm 4 kom
4.2. | 24x30 cm 2 kom
Cijena u kn (bez PDV-a):
PDV u kn (25%):
Sveukupna cijena u kn (s PDV-om):