## sheet
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Uređaj za mehaničku ventilaciju
Ev. broj nabave : 39/19 TROŠKOVNIK -TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | Opis zahtjevanih minimalnih tehničkih karakteristika | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi
Proizvođač:
Model:
Godina proizvodnje:
Uređaj za mehaničku ventilaciju
1. | Osnovne karakteristike uređaja
1.1. | Respirator za ventilaciju pacijenata odrasle i dječje dobi
2. | Modaliteti ventilacije
2.1. | Volumenom kontrolirana ventilacija, minimalno s modalitetima i svojstvima navedenim u nastavku
2.1.1. | CMV
2.1.2. | AC
2.1.3. | SIMV
2.1.4. | "Pametni" modalitet ventilacije s garantiranom minimalnom minutnom ventilacijom i automatskom prilagodbom broja mandatornih udaha u ovisnosti o minutnoj ventilaciji ostvarenoj spontanim disanjem pacijenta (primjer: ASV, ili MMV, ili Automode, ili odgovarajući)
2.1.5. | Automatska prilagodba inspiratornog protoka u svim modalitetima volumenom kontrolirane ventilacije, a s ciljem ostvarivanja najnižeg mogućeg inspiratornog tlaka
2.1.6. | Omogućeno spontano disanje pacijenta tijekom cijele faze inspirija i ekspirija u svim modalitetima volumenom kontrolirane ventilacije
2.2. | Tlakom kontrolirana ventilacija, minimalno s modalitetima i svojstvima navedenim u nastavku
2.2.1. | BIPAP, BILEVEL, DUOPAP
2.2.2. | AC
2.2.3. | APRV
2.3. | Spontano disanje, minimalno s modalitetima i svojstvima navedenim u nastavku
2.3.1. | CPAP
2.3.2. | O2 terapija – generiranje konstantnog protoka sa zadanim udjelom kisika za aplikaciju putem maske ili nazalne kanile, udio kisika podesiv u rasponu od 21% do 100%, protok podesiv u minimalnom rasponu od 2 do 100 L/min
3. | Dodatne funkcionalnosti
3.1. | Neinvazivna ventilacija
3.1.1. | Neinvazivna ventilacija pacijenata, dostupno u punoj funkcionalnosti u svim modalitetima ventilacije
3.1.2. | Automatska kompenzacija gubitaka do minimalno 25 L/min u volumno kontroliranim modalitetima ventilacije i do minimalno 250 L/min u tlakom kontroliranim modalitetima ventilacije
3.1.3. | Automatsko podešavanje osjetljivosti okidača (engl. trigger) u ovisnosti o gubicima
3.2. | Alat za automatiziranu pripomoć kod manevra sukcije s predoksigenacijom prije početka manevra sukcije i postoksigenacijom nakon završetka manevra te automatskim reduciranjem protoka pri odspajanju crijeva
3.3. | Automatska kompenzacija otpora tubusa, podešavanje promjera tubusa
3.4. | Automatsko određivanje početnih parametara ventilacije prema visini pacijenta, uz automatski izračun idealne tjelesne mase
3.5. | Priključak za pneumatski nebulizator, funkcija sinkronizacije nebulizacije s fazom inspirija
3.6. | Tipka za smanjenu osvijetljenost ekrana i aktivaciju tamne boje pozadine korisničkog sučelja – dnevni i noćni način rada
3.7. | Tipka za zaključavanje ekrana
4. | Parametri ventilacije
4.1. | Podešavanje parametara ventilacije kako je navedeno u nastavku
4.1.1. | Respiracijski volumen, u minimalnom rasponu 20 do 2000 ml
4.1.2. | Frekvencija disanja, u minimalnom rasponu 2 do 80 udisaja u minuti
4.1.3. | Vrijeme inspirija, u minimalnom rasponu 0.2 do 10 s
4.1.4. | Inspiratorni tlak, u minimalnom rasponu 1 do 90 mbar
4.1.5. | Potpora tlakom, u minimalnom rasponu 0 do 50 mbar
4.1.6. | PEEP, u minimalnom rasponu 0 do 50 mbar
4.1.7. | Trigger, u minimalnom rasponu 1 do 15 L/min
4.1.8. | FiO2, u minimalnom rasponu 21 do 100 %
4.2. | Ostvariv protok minimalno 250 L/min kontinuirano
5. | Monitoring
5.1. | Mjerenje i prikaz veličina, minimalno navedenih u nastavku
5.1.1. | Minutna ventilacija – ukupna, spontana, gubici (MVleak)
5.1.2. | Respiracijski volumen
5.1.3. | Frekvencija – ukupna, spontana
5.1.4. | Tlakovi u dišnim putovima – vršni, srednja vrijednost, tlak platoa, PEEP
5.1.5. | FiO2
5.1.6. | etCO2
5.2. | Mjerenje, izračunavanje i prikaz parametara, minimalno navedenih u nastavku
5.2.1. | Otpor i plućna popustljivost - R i C
5.2.2. | PEEPi
5.2.3. | RSB
5.3. | Prikaz krivulja, minimalno 3 istovremeno, minimalno za veličine navedene u nastavku: tlak u dišnim putovima, protok, respiracijski volumen, etCO2, sve u ovisnosti o vremenu
5.4. | Prikaz petlji – kombinacije minimalno sljedeća parametara: tlak, trahealni tlak, protok, volumen, CO2,
5.5. | Prikaz tabličnih trendova svih bitnih mjerenih vrijednosti i postavljenih parametara ventilacije minimalno do 10 dana unazad, s podešavanja izgleda tablice prema želji korisnika
5.6. | Prikaz grafičkih trendova
5.7. | Integrirano automatsko vođenje dnevnika, bilježenje promjena postavki, događaja i alarma kronološkim redom zajedno s postavkama moda ventilacije koje su bile aktivne u tome trenu
6. | Tehnologija mjerenja
6.1. | Elektrokemijski senzor kisika
6.2. | Senzora protoka s automatskom kalibracijom, ugradnja senzora ne uzrokuje povećava mrtvog prostora u respiracijskom krugu
6.3. | CO2 senzor za mjerenje u glavnom toku plina
6.4. | Provođenje manualne kalibracije senzora protoka tijekom rada, bez prekida ventilacije
6.5. | Zamjena senzora protoka tijekom rada u slučaju potrebe, bez prekida ventilacije
7. | Alarmi
7.1. | Podesivi alarmi, minimalno navedeni u nastavku: niska i visoka ekspiratorna minutna ventilacija, visoki i niski ekspiratorni respiracijski volumen, visoka frekvencija spontanog disanja, visoki i niski tlak u dišnim putovima, visoki i niski etCO2
8. | Korisničko sučelje
8.1. | LCD/TFT ekran u boji, osjetljiv na dodir, što veće dimenzije, a minimalno 30 cm po dijagonali ekrana
8.2. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
9. | Napajanje uređaja
9.1. | Električno napajanje predviđeno za mrežu 220 V / 50 Hz
9.2. | Integrirana baterija za slučaj nestanka mrežnog napajanja minimalnog kapaciteta 30 minuta autonomije rada
9.3. | Nadogradivost baterije za rad minimalno 5 sati bez mrežnog napajanja
9.4. | Napajanje zrakom putem ugrađene turbine
9.5. | Napajanje kisikom iz centralnog razvoda medicinskih plinova, spojnim crijevom dužine minimalno 3 metra
9.6. | Vijek trajanja turbine bez potrebe za zamjenom minimalno 8 godina, bez ograničenja u broju radnih sati.
10. | Pribor i dodatna oprema
10.1. | Pokretno podvozje
10.2. | Zglobna mehanička ruka za pridržavanje crijeva za ventilaciju
10.3. | Testna pluća
10.4. | Potpuno jednokratni respiracijskog krug, uključujući pacijent cijevi, kivetu za smještaj CO2 senzora te jednokratni ekspiracijski ventil
10.5. | Implementirano rješenje za "Remote Service" podršku koje omogućuje korisniku slanje log zapisa s respiratora na internetski portal proizvođača u svrhu brze dijagnostike kvara na respiratoru
Cijena u kn (bez PDV-a):
PDV u kn (25%):
Sveukupna cijena u kn (s PDV-om):