## List 1
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Predmet nabave: Dijagnostički ultrazvučni uređaj
Evidencijski broj postupka: 35/25
R. br. | Opis | Potvrda tehn. karakteristika (DA/NE, navesti br. stranice u katalogu / prospektu / specifikaciji) | Proizvođač / Model / Zemlja porijekla | Zaštičeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a
1. | Dijagnostički ultrazvučni uređaj |  |  |  | kom | 1
1.1 | Konzola na četiri kotača, podešavanje konzole lijevo/desno, gore-dolje za rad operatera u sjedećem ili stojećem položaju, prednja i stražnja ručka. Masa uređaja ne veća od 75 kg radi lakšeg prevoženja unutar bolnice.
1.2 | HDU monitor dijagonale min. 23,5'', rezolucije min. 1920x1080 piksela. Namještanje monitora nezavisno od upravljačke ploče, monitor smješten na pokretnoj ruci podesiv po visini, dubini, nagibu i rotaciji lijevo/desno min. 85°. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni ne manji od +/- 89°. Kontrastni odnos min.: 180.000:1.
1.3 | Dodatni ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem, osjetljiv na dodir dijagonale min. 14'' sa haptičkim odzivom. Digitalna alfanumerička tipkovnica sa kontrolom upravljanja pojačanja po dubini (TGC) klizačima s dodatnog ekrana osjetljivog na dodir.
1.4 | Mogućnost rada s min. 5 aktivno priključenih sondi.
1.5 | Podržavanje min.: konveksne, konveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, sektorske, sektorske matrične tehnologije izrade iz jednog komada kristala, linearne, linearne matrične, mikrokonveksne, mikrokonveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, 3D/4D volumne konveksne sonde, bežične (konveksne i linearne).
1.6 | Softverski programibilan tvorbenik ultrazvučnog snopa (beamformer) s tehnologijom oslikavanja bez fokusa i odabira fokusne pozicije.
1.7 | Broj kanala za obradu signala: min. 11.000.000.
1.8 | Dinamički raspon sustava: min. 420 dB.
1.9 | Frekvencijski raspon uređaja min. od 1 do 22 MHz.
1.10 | Načini rada: 2D (B), M prikaz, anatomski M prikaz, tkivno harmonično oslikavanje (THI), prikaz kodiranim harmonicima s pulsnom inverzijom, prošireno polje prikaza za linearne sonde, obojani Doppler (color Doppler), pulsni Doppler (PW Doppler), power Doppler, usmjereni power Doppler, mikrovaskularni prikaz, tripleks prikaz - istovremeni prikaz 2D, obojanog Dopplera i PW Dopplera u stvarnom vremenu, 3D prikaz ručnom tehnikom skeniranja sa 2D sondama za 2D (B) i obojani Doppler načine rada.
1.11 | 2D (B) prikaz: - dubina prikaza slike min. 48 cm - automatska kontinuirana optimizacija slike, aksijalno i lateralno pojačanje u realnom vremenu - maksimalno osvježenje slike min. 2.400 sl/s - obojani 2D - uvećanje visoke rezolucije, s faktorom uvećanja min. 20x - rotacija slike min. 0°, 90°, 180°, 270° - podešavanje parametara u naknadnoj obradi min.: pojačanje, promjena faktora povećanja, TGC, dinamički raspon, promjena mape sive skale, razina redukcije točkastih artefakata na slici pozvanoj iz arhive.
1.12 | Obojani Doppler (color Doppler): - raspon skale brzina min. od 1 cm/s do 290 cm/s - detekcija najmanje brzine protoka ne veća od 1 mm/s - maksimalno osvježenje slike min. 560 sl/s - automatsko postavljanje položaja i usmjerenja (zakretanje snopa) regije interesa obojanog Doppler prikaza skeniranjem linearnim sondama - mogućnost promjene parametara slike u naknadnoj obradi min.: promjena obojane mape, pojačanje, promjena kuta, inverzija.
1.13 | Pulsni Doppler (PW Doppler): - raspon skale brzina min. od 10 cm/s do 1.000 cm/s - Dopplerski kut podesiv min. +/- 89⁰ u koraku od max. 1⁰ - raspon učestalosti ponavljanja (PRF) min. od 0,5 kHz do 27 kHz - veličina mjernog volumena (sample volume) podesivo min. od 0,5 do 18 mm - automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu, min. PS, ED, PS/ED, PI, RI - mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta - detektiranje velikih brzina protoka, pulsni Doppler visoke učestalosti (HPRF) - automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku, podešava min. baznu liniju, inverziju, učestalost pulsnog Dopplera (PRF) u živoj slici i kutnu korekciju - automatsko pozicioniranje mjernog volumena (sample volume) i kuta dopplerskog snopa - vaskularna izvješća - podešavanje parametara slike i kino zapisa u naknadnoj obradi iz trajne arhive, min.: pomicanje bazne linije, promjena Dopplerskog kuta, promjena rejekcije, kompresije, mape sive skale, inverzija spektra, format prikaza, automatska korekcija Dopplerkog kuta.
1.14 | Program za prepoznavanje anatomskih struktura i automatsku prilagodbu parametara oslikavanja u realnom vremenu bazirano na umjetnoj inteligenciji.
1.15 | Program za automatsko prepoznavanje abdominalnih organa i automatsko prebacivanje na optimalne parametra protoka prema promatranoj anatomiji.
1.16 | Redukcija točkastih (speckle) artefakata, dostupno u radu sa svim traženim sondama, paralelan prikaz uživo s 2D slikom, dostupno i u naknadnoj obradi iz trajne arhive. Podešavanje u min. 5 koraka.
1.17 | Višesmjerno skeniranje, dostupno u radu s harmoničnim oslikavanjem, obojanim Dopplerom, pulsnim Dopplerom i trapezoidnom prikazu, dostupno u radu sa svim traženim sondama. Paralelan dvostruki prikaz 2D/slika dobivena višesmjernim skeniranjem, dostupno i u naknadnoj obradi.
1.18 | Panoramski rekonstrukcijski prikaz dostupan na svim traženim sondama, duljina prikaza min. 120 cm, mogućnost mjerenja u naknadnoj obradi. Dostupno u radu s traženim sondama.
1.19 | Protok kroz krvne žile prikazan ne-dopplerskom tehnikom u dvodimenzionalnom prikazu u živoj slici, neovisno o dopplerskom kutu, dostupno na svim traženim sondama.
1.20 | Prikaz protoka s 3D efektom, dostupan u obojanom Doppleru, power Doppleru i mikrovaskularnom načinu oslikavanja.
1.21 | Napredni program za oslikavanje i kvantifikaciju dojke, automatsko prepoznavanje i trasiranje kontura lezija, automatizirana mjerenja, BI-RADS klasifikacija lezije.
1.22 | Aplikacija za elastografiju uz kompresiju tkiva pritiskom sonde (strain). Kvantitativne analize krivuljama u grafičkom prikazu. Paralelni prikaz 2D slike i slike dobivene elastografijom. Grafički prikaz kvalitete akvizicije. E-indeks i E-omjer kalkulacije. Dostupno u radu s traženim sondama.
1.23 | Program za elastografiju u 2D prikazu upotrebom akustičkog impulsa bez potrebe ručnog pritiska tkiva (shear wave). Rezultati prikazani vizualno i kvantificirano bojom u odabranoj regiji interesa, prikaz rezultata u kPa i m/s, minimalno 8 mjerenja, mogućnost podešavanja veličine regije interesa. Spremanje rezultata elastografije u neobrađenom (raw) formatu s mogućnošću naknadne analize i mjerenja sa spremljenih kino sekvenci u naknadnoj obradi. Dostupno u radu s konveksnom i linearnom sondom.
1.24 | Ugrađena radna stanica s bazom pacijenata i arhivom UZV slika i kino sekvenci. Mogućnost promjene parametara slike na pozvanim slikama i kino sekvencama iz trajne arhive na uređaju min.: promjena pojačanja za 2D, obojani Doppler, promjena sive i obojene mape, TGC, faktor uvećanja prikaza, kompresija, rejekcija, pomak bazne linije, automatska promjena dopplerkog kuta, inverzija spektra, automatska optimizacija slike u 2D prikazu, dinamički raspon, kreiranje 3D rekonstrukcije iz spremljenog 2D kino zapisa, promjena razine redukcije točkastih artefakata. Mogućnost usporedbe slike iz arhive s trenutnom slikom aktualnog pregleda (živa slika) s automatskim postavljanjem svih parametara skeniranja ranije pohranjene slike. Dodatna mjerenja i izračuni na pozvanim slikama i kino sekvencama iz arhive. Mogućnost konfiguracije izvješća prema želji korisnika za ispis na PC printer.
1.25 | Izvoz slikovnih podataka u min. AVI ili WMV i JPEG formatima.
1.26 | Kino prikaz, memorija min. 1 GB za kino prikaz, jednostruki, dvostruki i četverostruki kino prikaz. Mogućnost mjerenja i kalkulacija na kino snimci.
1.27 | Pohrana slika i kino sekvenci na jedan ugrađeni SSD od min. 1 TB i USB memoriju.
1.28 | Priključci min.: DVI ili HDMI, mrežni Ethernet priključak s brzinom prijenosa podataka min 1 Gbps, 4x USB 3.0. i 2x USB C.
1.29 | Mogućnost direktnog spajanja servisnog centra na uređaj putem internet veze uređaja.
1.30 | Ugrađeni program za testiranje ispravnosti elemenata sonde.
1.31 | Upute za upotrebu dostupne pritiskom na jednu tipku u elektronskom formatu na ekranu uređaja.
1.32 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini, min: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija, strukturirano izvještavanje.
1.33 | Mogućnost paralelne usporedne žive ultrazvučne slike s 3D volumnom datotekom s CT i MR uređaja, uvezenom putem USB, ili bolničkog sustava za pohranu slikovnih podataka (PACS) na ultrazvučni uređaj. Mogućnost analize volumena, mjerenja, rotacije i uvećanja na uvezenoj 3D datoteci.
1.34 | Potrošnja uređaja ne veća od 950 VA.
2. | Multifrekventne sonde:
2.1 | Linearna matrična sonda s više redova kristala: - frekvencijski raspon min. od 4,5 do 16 MHz - broj elemenata: min. 1.000 - dubina prikaza: min. 12 cm - Širina prikaza min. 50 mm - trapezoidni ili konveksni prošireni prikaz - odabir min. 4x frekvencije u 2D prikazu, 4x u harmoničnom prikazu, 4x u obojanom Doppler prikazu - konektor sonde bez igličastih kontakata.
2.2 | Linearna sonda: - frekvencijski raspon min. od 2,5 do 8 MHz - broj elemenata: min. 192 - dubina prikaza: min. 18 cm - Širina prikaza od min. 42 mm do max. 45 mm - trapezoidni ili konveksni prošireni prikaz - odabir min. 4x frekvencije u 2D prikazu, 4x u harmoničnom prikazu, 4x u obojanom Doppler prikazu i 4x u PW Doppler prikazu - konektor sonde bez igličastih kontakata.
2.3 | Konveksna sonda tehnologije izrade iz jednog komada kristala: - frekvencijski raspon min. od 1 do 6 MHz. - broj elemenata: min. 192 - kut prikaza min. 78° - dubina prikaza min. 32 cm - odabir od min. 4x frekvencije u 2D, 4x u harmoničnom, 4x u obojanom Doppleru i 4x u pulsnom Doppler prikazu - konektor sonde bez igličastih kontakata.
3. | Periferni uređaji:
3.1 | Crno bijeli termalni pisač
3.2 | Ugrađeni grijač gela.
4. | Dodatne opcije:
4.1 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s programom i dodatnom opremom za volumnu navigaciju - fuziju UZV slike u realnom vremenu s uvezenom CT/MR/PET/CT DICOM volumnom datotekom na monitoru UZV uređaja. Kalibracija žive ultrazvučne slike sa CT/MR/PET/CT presjecima iz uvezenih volumnih podataka. Tomografski prikaz. Odašiljač elektromagnetskog polja, s min. 2 senzora za pozicioniranje. Označavanje i praćenje željenih pozicija, virtualno praćenje i navođenje igle prilikom izvođenja intervencijskih zahvata (biopsija/ablacija). Dostupno u radu s konveksnom, linearnom i mikrokonveksnom sondom.
4.2 | Mogućnost buduće nadogradnje i integracije uređaja sa bežičnom sondom konveksno-linearnog niza, sa prikazom slike i bežičnim punjenjenjem baterije sonde na ultrazvučnom uređaju: - konveksni niz: frekvencijskog raspona min. od 2 do 5 MHz, broj elemenata min. 128 - linearni niz: frekvencijskog raspona min. od 3 do 12 MHz, broj elemenata min. 192.
UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A
UKUPNO PDV
SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-OM