## Troškovnik
Ev. br.: 26/26 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | [5 empty] | 2026.
Predmet nabave: Bolesnički kreveti s noćnim ormarićima Grupa 1. - za odjel Hemodijalize
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Oprema zadovoljava tražene karakteristike (DA/NE) | Potvrda traženih karakteristika (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | BOLESNIČKI KREVET ZA AKUTNU NJEGU S MADRACEM | kom | 2
1.1. | Konstrukcija kreveta na minimalno 2 teleskopska stupa ili sistem podižućih ruku (ne sistem škara). Svi metalni dijelovi zaštičeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski.
1.2. | Ležna ploha dimenzije min 2000x900 mm (duljinaxširina), podijeljeno na minimalno 4 segmenta, izrađena od HPL laminata, čvrstog polimera ili metala, sa integriranim držačima za madrac.
1.3. | Metalne bočne ograde iz jednog dijela, visina minimalno 390 mm. Podižu se i spuštaju jednim potezom.
1.4. | Visinska regulacija kreveta putem elektromotora u rasponu od min 400 mm ili niže do 760 mm ili više
1.5. | Trendelenburg nagib minimalno -17 ̊ / Anti Trendelenburg nagib minimalno +17 ̊ putem elektromotora
1.6. | Nagib uzglavlja min 0 ̊- 65 ̊ putem elektromotora; nagib bedrenog dijela min 0 ̊- 28 ̊ putem elektromotora; podešavanje lisnog dijela mehanički min do -20°. Indikator nagiba leđnog dijela.
1.7. | Autoregresija min. 120 mm kod podešavanja leđnog dijela plohe za ležanje, pokreti bedrenog dijela se automatski uključuju
1.8. | Ručica za CPR u sklopu segmenta uzlavlja, obostrano
1.9. | Čela kreveta od termooblikovanog materijala (polipropilen, ABS i dr.) koja se mogu jednostavno ukloniti
1.10. | Kontrolna jedinica za selektivno isključivanje tzv. sestrinska kontrola i ručna daljinska kontrola sa Trendelenburg funkcijom
1.11. | U slučaju nestanka el. energije ugrađena baterija s indikatorom stanja napunjenosti baterije
1.12. | Krevet ima minimalno 4 elektromotora
1.13. | Krevet je u potpunosti usklađen sa standardom EN 60601-2-52, primjena okruženje 2 i 3
1.14. | Četiri otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sistema
1.15. | Na uglovima kreveta odbojnici za zaštitu od udaraca
1.16. | Kotači min. Ø 150 mm sa centralnim kočenjem kod nogu
1.17. | Nosači dodatne opreme na bočnim stranama kreveta
1.18. | Sigurna radna nosivost kreveta min 220 kg
1.19. | Vanjske dimenzije kreveta bez produžetaka max 2160 x 1000 mm
1.20. | Zaštita od vode i prašine najmanje IPX4 ili jednakovrijedno u zemlji proizvođača
2. | Madrac
2.1. | Težina madraca maksimalno 10 kg
2.2. | Gustoća pjene minimalno 38 kg/m2
2.3. | Dimenzije madraca: minimalno 198 cm x 90 cm x 14 cm
2.4. | Madrac rtg propustan, bez sadržaja lateksa
2.5. | Mogućnost obostranog korištenja madraca
2.6. | Navlaka od rastezljivog poliuretana, vodonepropusna, propusna za vodenu paru, bakteriostatska i fungostatska.
2.7. | Dozvoljeno opterećenje minimalno 220 kg
2.8. | 4 rezana ugla kao standard kako bi se osiguralo prilagođavanje svim krevetima.
3. | Dodatna oprema
3.1. | Odgovarajući trapez radnog opterećenja min. 75kg, podesiv u minimalno 3 točke. Prilagodljiva visina rukohvata.
3.2. | Pripadajući teleskopski infuzijski stalak s 4 plastične ili metalne kukice.
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNO S PDV-om: