## Troškovnik
Ev. br.: 26/26 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | [5 empty] | 2026.
Predmet nabave: Bolesnički kreveti s noćnim ormarićima Grupa 2. - za JIL
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Oprema zadovoljava tražene karakteristike (DA/NE) | Potvrda traženih karakteristika (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | BOLESNIČKI KREVET ZA INTEZIVNU NJEGU | kom | 2
1.1. | Konstrukcija kreveta na minimalno 2 teleskopska stupa ili sistem podižućih ruku (ne sistem škara). Svi metalni dijelovi zaštičeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski . Konstrukcija omogućava jednostavno i potpuno čišćenje i dezinfekciju.
1.2. | RTG propusna ležna ploha dimenzije min 2000x900 mm (duljinaxširina), podijeljeno na minimalno 4 segmenta, izrađena od HPL laminata, čvrstog polimera ili metala, sa integriranim držačima za madrac.
1.3. | Četvero dijelne ograde od polipropilena, visina minimalno 390 mm. Podižu se i spuštaju jednim potezom. Integrirane komande u stranice, s unutarnje za pacijenta, s vanjske za njegovatelje. Mogućnost zaključavanja svih komandi.
1.4. | Visinska regulacija kreveta putem elektromotora u rasponu od min 400 mm ili niže do 760 mm ili više
1.5. | Trendelenburg nagib minimalno +17 ̊ / Anti Trendelenburg nagib minimalno -17 ̊ putem elektromotora (+/-1̊ )
1.6. | Nagib uzglavlja do minimalno 65 ̊ putem elektromotora; nagib bedrenog dijela do minimalno 30 ̊ , podešavanje lisnog dijela mehanički do minimalno -18°. Indikator nagiba leđnog dijela.
1.7. | Autoregresija min. 120 mm kod podešavanja leđnog dijela plohe za ležanje, pokreti bedrenog dijela se automatski uključuju
1.8. | Ručica za CPR u sklopu segmenta uzlavlja, obostrano
1.9. | Čela kreveta od termooblikovanog polipropilen koja se mogu jednostavno ukloniti
1.10. | Visinska regulacija i pomoću nožne papučice obostrano
1.11. | U slučaju nestanka el. energije ugrađena baterija s indikatorom stanja napunjenosti baterije
1.12. | Krevet ima minimalno 4 elektromotora
1.13. | Krevet je u potpunosti usklađen sa standardom EN 60601-2-52, primjena okruženje 2 i 3
1.14. | Četiri otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sistema
1.15. | Na uglovima kreveta odbojnici za zaštitu od udaraca
1.16. | Kotači min. Ø 150 mm sa centralnim kočenjem kod nogu
1.17. | Nosači dodatne opreme na bočnim stranama kreveta
1.18. | Sigurna radna nosivost kreveta min 220 kg
1.19. | Vanjske dimenzije kreveta bez produžetaka max 2160 x 1010 mm
1.20. | Zaštita od vode i prašine najmanje IPX4 ili jednakovrijedno u zemlji proizvođača
1.21. | Integrirano Noćno orijentacijsko svjetlo u podvozju, šok pozicija i indikator zakočenosti.
2. | MADRAC | kom | 2
2.1. | Madrac za prevenciju dekubitusa s vodootpornom navlakom
2.2. | Gusta pjena (minimalno 30 kg/m3) u tri zone, rezana na kocke (radi smanjenja trenja i pritiska te povećanog protoka zraka ispod površine)
2.3. | Smanjena tvrdoća na petama (zona veće sklonosti pojavi dekubitusa) i pojačana tvrdoća na rubovima radi olakšanog ulaska i izlaska pacijenta sa/na krevet
2.4. | Dimenzije madraca: minimalno 198 cm x 90 cm x 14 cm
2.5. | Madrac rtg propustan, bez sadržaja lateksa
2.6. | Navlaka od rastezljivog poliuretana, vodonepropusna, propusna za vodenu paru, bakteriostatska i fungistatska. Može se prati u perilici na minimalno 60° C.
2.7. | Dozvoljeno opterećenje minimalno 220 kg
2.8. | Potpuna sukladnost sa MDD 93/42/EEC
3. | Dodatna oprema
3.1. | Odgovarajući trapez radnog opterećenja min. 75kg, s četvrtastim utorima, podesiv u minimalno 3 točke. Prilagodljiva visina rukohvata.
3.2. | Pripadajući teleskopski infuzijski stalak s 4 plastične ili metalne kukice.
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNO S PDV-om: