## Troškovnik
Ev. br.: 26/26 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | [5 empty] | 2026.
Predmet nabave: Bolesnički kreveti s noćnim ormarićima Grupa 3. - za Interni odjel
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Oprema zadovoljava tražene karakteristike (DA/NE) | Potvrda traženih karakteristika (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Krevet bolesnički za standardnu njegu sa električnom regulacijom položaja | kpl | 15
Konstrukcija kreveta metalna, obrađena praškastom bojom elektrostatskim postupkom, te podnožje kreveta zaštićeno plastičnim pokrovom radi lakšeg čišćenja i dezinficiranja
Ležajna ploha sastoji se iz 4 sekcije (uzglavlje, središnji dio (zdjelični), bedreni dio, nožni dio), sa pokrovima izrađenim od polipropilena, sa mogućnošću skidanja radi jednostavnog čišćenja i dezinficiranja, te sa obostrano smještenim bočnim graničnicima za madrac
Čela kreveta od polipropilena ili ABS, ugrađeni sigurnosni mehanizam zaključavanja koji spriječava slučajno podizanje stranice, koji se može otključati pomoću ručice integrirane u strukturu
Na svim uglovima kreveta otvori za smještaj trapeza i/ili infuzijskog stalka
Na uglovima kreveta min. 4 zaštitna odbojnika za zaštitu od udaraca
Na obje strane kreveta nosači za dodatnu opremu (urinske vrećice)
min. 4 elektromotora za električno podešavanje sljedećih funkcija:
Podešavanje visine ležajne plohe pomoću elektro-motora min 380 mm ili niže do 790 mm ili više
Podešavanje Trendelenburg/Antitrendelenburg položaja pomoću elektro-motora: +16°/-16° (odstupanje od +/-1°)
Podešavanje nagiba uzglavlja min 70° (odstupanje -2°) putem elektromotora
Podešavanje bedrenog dijela: min 0°-30°, putem elektromotora
Podešavanje nagiba središnjeg (zdjeličnog) dijela sekcije: 12° (+/-1°) , električnim putem
Podešavanje nagiba lisnog dijela mehanički
Autoregresija -podešavanje leđnog dijela min. 13 cm
Istovremeno podešavanje leđnog i bedrenog dijela ležne plohe
Mehanička ručica sa obje strane kreveta na području uzglavlja za hitno postavljanje u položaj za reanimaciju
Sistem koji istovremeno spušta središnji dio sekcije (zdjelični) i podiže leđni dio (uzglavlje), te time sprječava klizanje pacijenta s madraca i drži tijelo pod kutom od min. 30°
Ugrađena baterija koja služi za podešavanje kreveta kod transporta ili kod nestanka struje sa indikatorom stanja baterije koji pokazuje napunjenost baterije
Ručni daljinski upravljač sa funkcijama i tipkama ON/OFF (uključenje/isključenje), podešavanje visine, uzglavlja, bedrenog dijela, autokontura, siguran silazak sa kreveta
Kontrolni panel za medicinsko osoblje sa funkcijama i tipkama: ON/OFF (uključenje/Isključenje), podešavanje visine, podešavanje uzglavlja sa automaskim zaustavljanjem nagiba kada dođe do 30°, koji se može uključiti/isključiti, podešavanje bedrenog dijela, autokontura; te programiranim tipkama: Pozicija kardiološkog stolca, pozicija Trendelenburg/Antitrendelenburg, pozicija za pregled, pozicija za reanimaciju (CPR), pozicija Antišok
Kada se daljinski upravljači ne koriste par minuta, oni se automatski isključuju kako bi se uštedila potrošnja energije
Kontrolni panel sa mogućnošču zaključavanja pozicija na ručnom daljinskom upravljaču pacijenta
Par sigurnosnih bočnih ograda, uzdužno sklapajuće, metalne. Visina bočnih ograda od min 38 cm iznad platforme madraca. Sigurnosne ograde se lako skidaju bez upotrebe alata i ne stvaraju nikakvu prepreku uklonjivim stranicama (čelima kreveta) u hitnome slučaju.
4 kotača, izrađeni iz termoplastične gume, promjera min. 125 mm, antistatički, centralno zaključavanje kotača, od kojih je min. jedan za pravocrtnu vožnju, koji ne ostavljaju tragove
Sigurna radna nosivost kreveta: min 300 kg
Vanjske dimenzije kreveta sa odbojnicama i sigurnosnim ogradama 220 x 98 cm (+/-1 cm)
Dimenzije ležajne plohe: 200x88 cm (+/-1 cm)
Stupanj zaštite: IPX6
Medicinski proizvod klase rizika I, u skladu sa regulativom EU 2017/745
Dodatna oprema
Trapez sa rukohvatom sa podesivim remenom, nosivosti min. 75 kg
Antidekubitalni madrac
Jezgra madraca izrađena od poliuretanske pjene, profilirana radi boljeg raspoređivanja pritiska na tijelo pacijenta. Gustoća pjene minimalno 40 kg/m3. Presvlaka nepropusna za tekućine a propusna za zrak i pare, može se skidati, periva na 95 C.
Dimenzije madraca: usklađene sa dimenzijama ležajne plohe bolesničkog kreveta, minimalne visine 14 cm
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNO S PDV-om: