## Troškovnik
Ev. br.: 26/26 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | [5 empty] | 2026.
Predmet nabave: Bolesnički kreveti s noćnim ormarićima Grupa 4. - za rodilište
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Oprema zadovoljava tražene karakteristike (DA/NE) | Potvrda traženih karakteristika (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | BOLNIČKI KREVET ZA STANDARDNU NJEGU PACIJENTA | KOM | 15
1.1 | Bolnički krevet za standardnu njegu s električnom regulacijom položaja
1.2 | Krevet ima minimalno 4 elektromotora koji su, kao i ostala oprema, usklađeni sa standardom IEC 60601-2-52, Medicinski proizvod klase I s CE oznakom sukladno MDR 2017/745
1.3 | Metalna konstrukcija kreveta obrađena elektrostatski
1.4 | Četverodijelna podnica od fiksnih, poprečno raspoređenih metalnih profila, s uklonjivim higijenskim zaštitama od ABS plastike ili polipropilena s graničnicima za pozicioniranje madraca
1.5 | Sa strane uzglavlja i podnožja minimalno 4 otvora za montažu infuzijskog stalka
1.6 | Dimenzija podnice mininmalno 200x87 cm, maksimalno 200x90 cm
1.7 | Ukupne dimenzije kreveta uključujući bočne stranice/ograde max. 215x100 cm
1.8 | Visina podnice kreveta podesiva od najmanje 40 cm do najmanje 80 cm, uz minimalni raspon podešavanj od 40 cm
1.9 | Podešavanje nagiba uzglavlja minimalno 70° , a bedrenog dijela minimalno 30°, putem elektromotora
1.10 | Autoregresija leđnog dijela radi osiguravanja optimalne udobnosti pacijenta
1.11 | Podešavanje nagiba min. Tr + 15° / ATr – 15° putem elektromotora
1.12 | Mehaničko podešavanje lisnog dijela
1.13 | Mogućnost produženja - ekstenzije kreveta za min. 25 cm
1.14 | CPR funkcija - mehanička deblokada motora leđnog dijela, s obostranim CPR ručicama integriranim u sklopu elektromotornog podesivog leđnog dijela podnice; mogućnost podešavanja leđnog dijela u oba smijera
1.15 | Stranice uzglavlja i podnožja kreveta od ABS plastike ili propilena, daju se skinuti, s osiguranim učvršćivanjem protiv nekontroliranog skidanja
1.16 | Obostrano 2-dijelne ograde izrađene ABS plastike ili propilena, ograde zatvaraju cjelokupnu dužinu kreveta, min. 40 cm visine iznad ležne plohe
1.17 | Ručni upravljač s funkcijama: podešavanje visine, nagib leđnog i bedrenog dijela, fowler položaj, TR/ATR položaj, CPR položaj
1.18 | Sigurnosno zaključavanje funkcija ručnog upravljača putem magnetnog ključa ili senzora
1.19 | Ugrađena baterija koja služi za podešavanje kreveta kod transporta ili kod nestanka električne energije
1.20 | Na uglovima kreveta odbojnici kao zaštita od udaraca kod vožnje
1.21 | 4 kotača minimalnog promjera Ø 150 mm s centralnim kočenjem putem kočnica pozicioniranh sa strane uzglavlja i podnožja. Minimalno jedan antistatički kotač, mogućnost pravocrtne vožnje
1.22 | Obostrano na bočnim stranama kreveta se nalaze nosači dodatne opreme s min. 2 ovjesne kukice
1.23 | Sigurnosno radno opterećenje kreveta min. 250 kg
1.24 | Ekstenzijski mehanizam u podnožju kreveta s opcijom postavljanja dodatnog madraca i nosača, uklonjivog ili fiksno podesivog
DODATNA OPREMA
1.25 | Trapez izrađen od nehrđajučeg čelika (AISI 304 ili ekvivalentno) s podesivim i uklonjivim rukohvatom , sigurnosno radno opterećenje min. 75 kg | KOM | 6
1.26 | Infuzijski stalak od nehrđajučeg čelika (AISI 304 ili ekvivalentno) podesiv po visini jednom rukom s min. 4 kukice, mogućnost postavljanja s desne i lijeve strane obostrano | KOM | 6
2. | MEDICINSKI PASIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC | KOM | 15
2.1 | Pasivni medicinski antidekubitalni madrac za bolničku uporabu s nepropusnom uklonjivom navlakom
2.2 | Madrac za pacijente s visokim rizikom dekubitusa do stadija 4 prema EPUAP klasifikaciji u skladu s MEDDEV 2.7.1. Rev. 4 i MDR Aneks XIV -dio A:2017
2.3 | Struktura madraca se sastoji od minimalno tri sloja pjene, gustoće minimalno 30 kg/m³
2.4 | Nepropusna inkontinentna navlaka, materijal izrade poliuretan ili jednakovrijedno, vodonepropusna, propusna za cirkulaciju zraka, periva do maksimalno 95 °
2.5 | Na dužim bočnim stranama madraca ojačane zone za lakše ustajanje iz kreveta
2.6 | Dimenzije madraca usklađene s dimenzijama opreme opisane u točki troškovnika 1.6.
2.7 | Nosivost madraca min. 150 kg
2.8 | Visina minimalno 15 cm
2.9 | Otpornost na gorenje sukadno standardu DIN EN 597 (I + II) ili jednakovrijedno
2.10 | Namijenjen pacijentima s visokim rizikom dekubitusa (do stadija 4 prema EPUAP klasifikaciji)
2.11 | Medicinski proizvod klase I s CE oznakom sukladno MDR 2017/745
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNO S PDV-om: