## List1
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana Predmet nabave: Kolonoskop Ev. br. postupka: 29/26
R. br. | Opis uređaja | Potvrda tehn. karakteristika (DA/NE, navesti br. stranice u katalogu / prospektu / specifikaciji) | Proizvođač / Model / Zemlja porijekla | Zaštičeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a
1. | VIDEOKOLONOSKOP |  |  |  | kpl | 1
1.1 | Vanjski promjer distalnog kraja max. 12,8 mm
1.2 | Radna dužina min. 1680 mm
1.3 | Optički sistem - vidno polje min. 140 stupnjeva
1.4 | Dubina vidnog polja max. 2-100 mm
1.5 | Promjer radnog kanala max. 3,7 mm
1.6 | NBI - slikovna tehnologija uskopojasnog spektra
1.7 | Promjer insercijske tube max. 12,8 mm
1.8 | Minimalni otklon gore/dolje 180/180 stupnjeva
1.9 | Minimalni otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
1.10 | Posebni kanal za ispiranje
1.11 | Funkcija ukručivanja endoskopa radi lakšeg rukovanja
1.12 | Mogućnost fokusiranja, obzervacije, povećanje mukoze, primicanje endoskopske slike 2 mm bliže mukozi
1.13 | HDTV kvaliteta slike
1.14 | Kompatibilono sa procesorom CV 190, CLV 190
UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A (€)
UKUPNO PDV (€)
SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-om (€)
M.P._________________________________________
| U ____________, _____ 2026. godine |  |  |  |  | (Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)