## Sheet1
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana Predmet nabave: Ergospirometrijski sustav Ev. broj postupka: 32/26
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Zadovoljava DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika | Proizvođač / Model / Zemlja porijekla | Zaštičeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a
1. | Radna stanica za ergospirometriju |  |  |  |  | kom | 1
1.1. | Simultano snimanje 12 kanala
1.2. | EKG povijest (pregled i ponovno mjerenje svih pohranjenih podataka)
1.3. | Ritam u mirovanju s događajima i ''full disclosure'' (do 2 h)
1.4. | Format prikaza: 3, 6, 9, 12, 12 x 6, 2 x 6 +1, 3 x 4 +1, 3 x 3 +1
1.5. | Brzine prikaza: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s
1.6. | Prikazani podaci: ST snimka, prosječni kompleksi, aritmije, brojač ventrikularne ektopije/min, provjera odvoda 12 odvoda, trendovi, tablični sažetak, pohranjene EKG trake, tumačenje, trenutno vrijeme, ime pacijenta, poruke upozorenja i upute.
1.7. | Rad pod WINDOWS operativnim sustavom, s izbornikom programa ergospirometrije
1.8. | Sučelje za povezivanje ergobicikla i pokretne trake
1.9. | Sučelje za povezivanje vanjskog pisača
1.10. | Uključuje mogućnost automatskog i ručnog snimanja EKG-a
1.11. | Baza podataka s podacima pacijenata i svim obavljenim testovima
1.12. | Program za analizu i interpretaciju
1.13. | Program za EKG mjerenje, uključujući prosječne komplekse, mjerne markere i detaljne tabele izmjerenih rezultata
1.14. | Detekcija aritmije: detektira aritmije tijekom testova vježbanja i ritma u mirovanju
1.15. | QT korekcija: Bazett, Fredericia, Fremingham ili Hodges
1.16. | Računalna mjerenja: QT disperzija, prosječna mjerenja
1.17. | EKG u mirovanju
1.18. | Detekcija pacemaker-a
1.19. | Programabilni formati izvješća ispisuju se na običnom papiru pomoću laserskog ili ink jet pisača velike brzine.
1.20. | Elektrokemijska ćelija kisika
1.21. | Raspon O2 mjerenja 0 - 40 %
1.22. | Vrijeme odziva, t10 - t90: <360 ms
1.23. | Precizna mjerenja CO2 ćelijom bez potrebe za periodičkim kalibracijama sustava
1.24. | "Breath by breath“ metoda on-line analize kardioloških i pulmoloških parametara kroz cijeli test
1.25. | Simultani prikaz kardio-pulmoloških parametara i grafikona tijekom testa
1.26. | Interpretacija testa po Wasserman metodi
1.27. | Uključuje mogućnost pregleda 9-panel dijagrama po Wasserman metodi "online" tijekom testa
1.28. | Mjerenje protoka izvedeno korištenjem visoko preciznog dvosmjernog pneumotahografa (promjenjivog otvora), raspon mjerenja 0-18 l/s, točnost < ± 3 % ili 50 ml/s, razlučivost +10 ml/s
1.29. | Mjerenje volumena izvedeno digitalnom integracijom, mjerno područje nije ograničeno (grafički prikaz 0 do 10 l), točnost ± 0.1%, razlučivost 10 ml
1.30. | Jedinstvena baza podataka pacijenata za sva kardio-pulmološka ispitivanja
1.31. | Kolica za smještaj kompletnog sustava; minimalno 2x monitor 24’’ full HD, LCD / LED, rezolucije 1920 x 1080
1.32. | Dimenzije kolica maksimalno 1400 x 635 x 590 mm
1.33. | Napajanje 100 - 240 VAC, maks. 5.62 A, 50 - 60 Hz
2. | Ergometar-bicikl kompatibilan sa sustavom za ergospirometriju slijedećih karakteristika: |  |  |  |  | kom | 1
2.1. | Težina bicikla max. 75 kg, max. težina pacijenta 160 kg
2.2. | Mikroprocesorski kontrolirana kočnica
2.3. | Raspon opterećenja min. 20-999 W, preciznost opterećenja sukladno DIN VDE 0750-238
2.4. | Grafički LCD zaslon
2.5. | Varijabilno podešavanje visine sjedala od min. 130 cm do 210 cm
2.6. | Min. 8 slobodno programabilnih ergometrijskih programa
2.7. | Modul za automatsko mjerenje tlaka
3. | Vakuumski sustav |  |  |  |  | kom | 1
3.1. | Raspon vakuuma min. 60 - 260 mbar; minimalno 4 razina podešavanja, raspon tlaka i indikator statusa
3.2. | Mogućnost podešavanja visine teleskopske ruke
3.3. | Raspon zakretanja ruke minimalno 350°
3.4. | Podrška za ruku s integriranom zaštitom od defibrilacije
3.5. | Elektrode individualno zamjenjive izvana (set elektroda 4x1,3 m i 6x1 m)
3.6. | Stezni vijak s rasponom fiksiranja min. 25-50 mm
3.7. | Napajanje 230 V-50/60 Hz; 22 VA
UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-a (€)
UKUPNO PDV (€)
SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-om (€)
M.P._________________________________________
| U ____________, _____ 2026. godine |  |  | (Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)