## LIST 1
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana Predmet nabave: Vertikalni autoklav Ev. br. postupka: 31/26
Red. br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA (da/ne) | POTVRDA KARAKTERISTIKA/br. stranice u katalogu | Zaštičeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a
1.1. | Autoklav mora imati mogućnost instalacije u vertikalni i horizontalni položaj, prema potrebi korisnika |  |  |  | KOM | 1
1.2. | Volumen: minimalno 135 L
1.3. | Dimenzije komore: 500 x 600 mm (minimalno)
1.4. | Vanjske dimenzije: (Š x D x V): 840 x 700 x 965 mm (maksimalno) (+/- 10%)
1.5. | Težina: 200 kg +/- 5 %
1.6. | Maxsimalno dozvoljena temperatura: 143 °C
1.7. | Električno napajanje: 3 fazno, 400 V, 50 Hz, 16 A
1.8. | Za sterilizaciju praznih boca, hranjivih podloga , laboratorijskog pribora (staklo i metal)
1.9. | U samostojećem uređaju treba biti moguće sterilizirati boce 100 mL-2000 mL i to (minimalno): • 250 mL – 124 komada • 500 mL – 42 komada • 1000 mL – 30 komada • 2000 mL – 16 komada
1.10. | Mogućnost izbora boje uređaja, uključeno u cijenu uređaja
1.11. | Kontrolna ploča sa LCD zaslonom. Programski parametri kao što su temperatura, tlak i vrijeme se mogu očitavati tijekom ciklusa
1.12. | Autoklav je opremljen sa memorijskom čipom za spremanje do 100.000 ciklusa
1.13. | Ugrađen printer za ispis procesnih parametara
1.14. | Ugrađen spremnik za demineraliziranu vodu koji se može puniti automatski ili ručno
1.15. | Ugrađeni parni generator
1.16. | Integrirano brzo hlađenje i opcija protutlaka za sterilizaciju tekućina u otvorenim bocama bez gubitka tekućine
1.17. | Mogućnost sterilizacije pri različitim temperaturama (od 98 do 135 °C), mogućnost stvaranja i definiranja programa
1.18. | Temperaturna sonda (mjerenje vremena sterilizacije započinje tek nakon postizanja tražene temperature u tekućini koja se sterilizira)
1.19. | Thermal locking system, tj. Sigurnosni mehanizam zabravljivanja vrata dok je komora pod povećanim tlakom, deblokiranje brave putem tipkovnice nemogućnost otvaranja sterilizatora dok je unutarnja temperatura visoka
1.20. | Uz uređaj se isporučuju 2 žičane košare od nehrđajućeg čelika, prikladne dimenzijama komore
1.21. | Obvezna validacija – temperaturno umijeravanje uređaja od strane akreditiranog laboratorija
1.22. | U ponuđenu cijenu trebaju biti uključeni i slijedeći troškovi: • Dostava uređaja na lokaciju naručitelja • Instalacija i validacija uređaja
1.23. | Uređaj mora udovoljavati sljedećim normama: 2014/68/EU (PED), 2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, DIN 58951-2, EN 61010-1, EN 61010-2-040 ili novije
UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A (€)
UKUPNO PDV (€)
SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-om (€)